1.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada __._____

noteikumiem Nr.___

Individuālo dozimetru kalibrēšanas un darba vietas monitoringa nosacījumi

I. Individuālo dozimetru kalibrēšanas nosacījumi

1. Individuālo dozimetru kalibrēšanas un darba spēju pārbaudes biežumu, apjomu un metodes nosaka atbilstoši mēriekārtu un individuālo dozimetru ražotāja rekomendācijām.

2. Termoluminiscences metodes izmantošanas gadījumā:

2.1. nodrošina, lai kopējā nenoteiktība ir vienāda vai mazāka par ± 25 %;

2.2. jonizējošā starojuma dozu mērīšanai izmanto nolasīšanas iekārtu, kas kalibrēta laboratorijā, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk – akreditācijas birojs) vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām;

2.3. TLD dozimetros izmantojamo tablešu jutības faktoru pārbauda ne retāk kā reizi gadā, izmantojot TLD dozimetru apstarošanas iekārtu ar ražotāja sertificētu jonizējošā starojuma avotu.

3. EPD dozimetru izmantošanas gadījumā:

3.1. nodrošina, lai kopējā nenoteiktība ir vienāda vai mazāka par ± 10 %;

3.2. EPD dozimetru kalibrēšanu veic laboratorijā, kas akreditēta akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” noteiktajām prasībām, ne retāk kā reizi divos gados.

II. Darba vietas monitoringa nosacījumi

4. Veicot darba vietas monitoringu, darba vietas monitoringa veicējs nodrošina, lai:

4.1. dozas jauda mērījumam 95% ticamības intervālā paplašinātā nenoteiktība nepārsniedz ± 30%, ja jonizējošā starojuma lauks ir viendabīgs, vai ± 50%, ja jonizējošā starojuma lauks nav homogēns un apstākļi var būtiski atšķirties no standartapstākļiem;

4.2. detektora mērījumu starpība no starojuma enerģijas radiodiagnostikā ir mazāka par ± 20% enerģiju diapazonā no 20 keV līdz 150 keV, bet citos gadījumos - no 30 keV līdz 1,5 MeV;

4.3. mērījumi tiktu veikti visās darba vietās ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī vietās, kurās kritisko iedzīvotāju grupu - apmeklētāji, pacienti un citi darbinieki, kas nestrādā ar jonizējošā starojuma avotiem, ietekmē jonizējošā starojuma avoti.

5. Darba vietas atbilstību novērtē:

5.1. pamatojoties uz jonizējošā starojuma dozas jaudas mērījumiem, ņemot vērā visu jonizējošā starojuma avotu, kas ietekmē attiecīgo darba vietu, un vietu, kur var atrasties persona no iedzīvotāju kritiskās grupas, plānoto maksimālo noslodzi gada laikā;

5.2. ievērojot šādus novērtēšanas kritērijus:

5.2.1. jonizējošā starojuma dozu limitus darbiniekiem;

5.2.2. novērtēta jonizējošā starojuma doza gadā iedzīvotāju kritiskajai grupai nepārsniedz 100 µSv.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretārs							A.Antonovs

29.10.2012. 11:00

392

D.Šatrovska

67026521; dace.satrovska@varam.gov.lv